
一、项目需求前附表
	项目名称
	长江流域水生生物资源监测安徽站建设设备采购项目

	项目预算
	65.1万元

	项目概况
	详见采购需求

	采购方式
	公开招标

	包别划分
	本次采购第3包

	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _GoBack]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目第3包专门面向中小企业采购，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.信誉要求：截至提交投标文件截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。

	是否专门面向中小企业
	是

	是否接受联合体投标
	否 






二、采购需求表（货物类）
（一）需求一览表
	[bookmark: _Toc1061105159_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13384869][bookmark: _Toc1814319857][bookmark: _Toc1900587714][bookmark: _Toc49042126][bookmark: _Toc1101062245][bookmark: _Toc1520309192][bookmark: _Toc902728931]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1 
	UPS不间断电源
	1.容量：6000VA/4800W
2.输入电压：110-300VAC
3延时范围：外置电池2小时后备供电
	1
	工业
	/

	2 
	纯水仪
	1. 出水水质：可同时制取RO纯水和UP超纯水；
2.制水量: ≥20升/小时（水温25℃时）；
3.第一出水(RO纯水) (在线监测)电导率:≤5 µS/cm（符合国标GB/T6682-2008 三级水）。
4.第二出水(UP超纯水)(在线监测)电阻率：≥             18.2MΩ.cm（符合国标GB/T6682-2008 一级水）。
5.取水流速： RO水≥1L/Min；UP水≥1.0L/Min. 
6.系统开机自检RO反渗透膜自动冲洗；
7.超化系统：具有UP超纯水系统内循环功能和超纯化柱自动清洗功能；
	2
	工业
	/

	3 
	便携式水质测定仪
	1.配备温度、溶解氧、pH、电导率、氧化还原电位探头
2.主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆
3.电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封 
4.溶解氧（极谱法或原电池法，毫克/升）
4.1测量范围不低于：0~30 mg/L；
4.2准确度：0~20mg/L: 读数值±0.2 mg/L或2% (以较大值为准)，20~30mg/L: 读数值±6%；
5.温度测量范围不低于：0~50℃；
5.1准确度：±0.2℃；
5.2分辨率：0.1℃
6.电导率测量范围不低于：0~200mS/cm，准确度：读数的±0.5%或0.001mS/cm, 以较大值为准；分辨率：0.001~0.1mS/cm
8. pH测量范围不低于：0~14；
8.1准确度：±0.2；
8.2分辨率：0.01
9.氧化还原电位测量范围不低于：-1999~1999mV；
9.1准确度：±0.2 mV；
9.2分辨率：0.1mV
	2
	工业
	/

	4 
	生物安全柜
	1.气流模式：30%外排，70%循环；
2.  HEPA或ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径≥0.12um，过滤效率≥99.9%；
3. 前窗采用手动升降方式，具有安全高度限位声光报警功能；
4.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统
5.移动可调支架，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1300mm。
	2
	工业
	/

	5 
	普通生物显微镜（1）
	1、目镜参数：
1.1 铰链式三目观察头
1.2 瞳距调节：50mm-75mm
1.3 大视野平场目镜不小于PL10X/18mm
2、配备平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X 
3、观察方式：具备试样在透射情况下的明场观察方式
4、含拍照和显示屏，有效像素不低于1600万
	1
	工业
	/

	6 
	普通生物显微镜（2）
	1、物镜
放大倍数：4X 、10X 、40X 、100X（油）
2、配备10X 目镜、16X 目镜各 1 对
3、总放大倍数：40X-1600X
4、内置式可调光源
5、提供物镜用浸油（合成油）1瓶
	2
	工业
	/

	7 
	高质量生物显微镜
	1、 镜筒：铰链式三目观察头；
2、大视野平场目镜不小于PL10X/20mm；
3、无限远平场消色差物镜:4 ×、10×、40×、100×(S)Oi；
4、总放大倍率：40× ~ 1000×；
5、调焦机构：粗调行程不低于25mm，微调精度不低于0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置；
6、内置式可调光源；
7、配备拍照处理终端1套（配备专业拍摄系统，I5-13500/16G DDR4/512G SSD），输出设备1台
	3
	工业
	/

	8 
	冰箱
	1. 总容积≥400L，冷冻室容积≥120L，
2. 一级效能，额定电压220V，十字门，冷冻室冷冻能力≥5kg/12h
	4
	工业
	/

	9 
	冰柜
	容积≥600L，-38℃，冷冻能力≥25kg/12h，额定电压220V，
	4
	工业
	/

	10 
	立式冷藏柜
	容积≥500L，一级效能，侧开门，多层送风，均匀制冷，带脚轮
	6
	工业
	/

	11 
	分析天平1

	1.最大称量值：≥100g；
2.可读性：0.1mg；
3.重复性：0.08mg；
4.线性误差：0.06mg；
5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.8mg；
6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg；
7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料；
8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能。
	1
	工业
	/

	12 
	分析天平2

	1.最大称量值：≥50g
2.可读性：0.01mg
3.重复性：≤0.03mg
4.线性误差:≤0.1mg
5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.4mg
6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：30mg
7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料
8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能
	1
	工业
	/

	13 
	电子天平
	1. 最大称量值：≥600g；，最小称量值：≤0.2g
2. 精确度：≤0.01g；
3. 可充电
	4
	工业
	/

	14 
	紫外可见光分光光度计
	1、仪器特点和功能 
1.1配备高清智能触摸屏；
1.2 样品仓配置自动五联池架，可以适用1-10cm比色皿；
2、仪器技术参数
2.1波长范围：190-1100nm；
2.2光谱带宽：1.8 nm；
2.3波长准确度：±0.3nm；
2.4波长重复性：≤0.2nm；
2.5光度准确度：±0.3%T（0-100%T）；
2.6光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)；
2.7杂散光：≤0.03%T；
2.8检测器：硅光二极管；
2.9光源：钨灯、氘灯；
	2
	工业
	/

	15 
	单道移液器
	0.1-2.5μL，1-10μL，10-100μL，20-200μL，100-100μL各一支
	2
	工业
	/

	16 
	高压灭菌锅
	1、 锅盖启闭装置采用拨杆式多连杆同步伸缩结构
2、 灭菌锅体采用304及以上不锈钢材质
3、 数码液晶窗中文显示运行状态，灭菌结束提醒自动停机
4、具备故障自动检测判断系统
5、具备灭菌结束自动排气功能
6、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃
7、灭菌时间可调设定范围0-10h
8、具有断水保护防干烧和漏电保护系统
9、具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置
10、容积：≥75升,电源电压:220V/50Hz；
	2
	工业
	/

	17 
	水浴锅
	1、双列八孔
2、内胆尺寸：600*290*120 mm
3、控温范围：RT+5-100℃
4、温度波动度：±1℃
	6
	工业
	/

	18 
	成品道闸
	车牌识别率：白天≥99.8%；夜间≥99.6%；
图像分辨率：≥720P CIF4 CIF；防护等级：≥IP66；
闸杆尺寸：主杆170mm*55mm*1.8厚，长度约4.5m（现场测量为准） 竖杆60mm*20mm，副杆87mm*44mm；
走人小门尺寸：1163-1730mm可调节
	1
	工业
	/

	19 
	电子显示屏
	悬挂式全彩LED屏，尺寸约为2.31米（宽）×1.30米（高），P3：111,100像素/平方米（点间距3mm）
	1
	工业
	/

	20 
	监测数据库服务器
	1、CPU：≥10核16线程；基础主频≥2.5GHz,最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥20MB；
2、主板：全固态电容主板，B7系列芯片组或以上；主板内置PCIe插槽数量：≥3个；Debug接口≥1个；
3、接口：≥9个USBTYPE-A 3.0接口，1个TYPE-C型接口，1个串口，视频接口数量≥3，千兆自适应网卡≥1，前置智能读卡器，前置网络状态指示灯，前置硬件故障指示灯。
4、存储：≥512GB M.2固态硬盘，≥4TB机械硬盘；
5、内存：≥16GB DDR5 5600MHZ,内存条配置数量（板载内存不涉及）≥4；
6、音频接口： ≥5个；
7、显卡：独立显卡，内存≥16G，带宽≥1 TB/s;
8、电源：额定功率不低于330W，运行电压89V-265V之间可稳定运行；
9、显示器：≥23.8英寸IPS显示器，分辨率≥1920*1080，刷新率≥120Hz，VGA+HDMI接口；
	1
	工业
	/



三、报价要求
本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，投标人自行考虑投标风险。
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