附件一：

采购需求

（以下采购需求部分由采购人：蚌埠市第一人民医院提供并负责解释，联系方式见采购需求公示）

# 一、项目介绍：

项目名称：2026年蚌埠市第一人民医院医疗设备更新第二标段采购项目

采 购 人： 蚌埠市第一人民医院

联系人：林女士

联系电话：0552-2154699

资金来源：财政资金1350万元（其中01包200万元、02包400万元、03包200万元、04包550万元）

采购内容：01包超高档心血管彩色多普勒超声诊断仪；02包超高档妇产科彩色多普勒超声诊断仪；03包超高档小儿彩色多普勒超声诊断仪；04包超高档全身彩色多普勒超声诊断仪

付款方式： 合同签订，货到采购人指定地点安装调试验收合格后，收到中标人发票7个工作日内支付至合同金额的 100%。(若中标人为中小企业，在中标人提供相应的预付款保函或其他担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付合同金额 40%的预付款，余款供货安装验收合格并收到中标人发票7个工作日内支付)。

供货（安装）期限：01包至04包设备均在合同签订并接到采购人供货通知后30日内完成供货安装及调试。

免费质保期：01包至04包设备自质量验收合格之日起提供5年免费整机（含探头）全保。

履约保证金：合同金额的2.5%，履约到期后退还。(履约保证金的缴费形式：银行转账/电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等方式支付）。

拟采用的采购方式：公开招标

采购标的清单：

- 01包超高档心血管彩色多普勒超声诊断仪采购需求

- （标“★”参数为废标项，共3条；标“*”参数为重点参数，共10条，其余非“★”和非“*”参数为一般参数）

- 一、货物需求

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 - （台） | - 单价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超高档心血管彩色多普勒超声诊断仪 | - 1 | - 200 |  |

★一、 总体要求（商务要求）

1.设备平台：所投产品性能及功能不得低于EPIQ CVx或Acuson Origin I或心境ViVid E95等平台的心脏机型，未提到的机型，不得低于上述平台。

- 2.所投产品主机具备有效的三类医疗器械注册证。

3.提供的所有正式版软件（包括AI软件），所有费用包含在本次投标总价内。提供承诺函，格式自拟。

4.质保期：≥5年；须提供承诺函，承诺内容包括但不限于“中标后，可提供≥5年的厂家质保，质保期内所有软件升级到最新版，所有费用包含在本次投标总价内”，格式自拟。

6.每台超声诊断仪提供出报告工作站1套（费用包含在本次投标总价内）

二 主要技术规格及配置要求

1.系统技术参数要求

1.1显示器：≥21英寸，可上下左右任意旋转任意旋转。

1.2操作面板：液晶触摸屏≥12英寸，具有滑屏翻页功能。

1.3探头接口数：探头接口≥4个，全激活。

2.成像技术相关要求

2.1数字化二维灰阶成像。

2.2 M型模式。

2.3解剖M型模式。

2.4彩色多普勒成像技术。

2.5黑白彩色图像对比显示。

2.6频谱多普勒成像：

2.6.1最低测量速度≤1mm/s；

2.6.2取样宽度 1mm-16mm，取样位置多级可调

2.7组织多普勒成像。

2.8复合成像技术。

2.9三维血流技术，呈现血流的三维关系。

2.10血管增强技术。

*2.11实时三维成像和三维血流成像技术。

2.13实时双容积成像。

2.14实时双平面成像。

*2.15二维及三维心脏造影技术。

*2.16自动三维左室定量及自动二维左室应变定量分析技术。

*2.17自动三维左房定量及自动二维左房应变定量分析技术。

*2.18三维右室定量及二维右室应变定量分析技术。

*2.19全自动三维二尖瓣定量分析。

2.20具备心脏结构整体空间形态显示功能。

2.21心肌造影

*2.22二维及三维斑点追踪技术：包含左心室全局纵向应变，支持右心室应变、左心房应变、右心房应变。

2.23心肌做功分析功能：包括圆周应变、径向应变、面积应变的分析

2.24心内膜边界自动勾画分析功能。

2.25内置智能定量分析功能：

2.25.1左、右心室GLS应变智能描迹识别，智能定量分析功能，允许手动校正，输出牛眼图和曲线。

*2.25.2一次数据采集（含3D数据集）后可完成全心功能分析:包括左心室、右心室容积与EF值，左右心房容积及主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣的定量分析。

2.25.3定量计算模拟血液流动的动力学指标。

*2.26在机或脱机（离线）分析软件：支持原始数据导入，支持心功能、心肌应变、四维腔室定量、四维瓣膜定量等心脏定量分析功能，能对存储的原始数据进行后处理和分析。

3.测量分析：

3.1多普勒血流测量及分析；

3.2心脏功能测量与分析；

3.3腹部测量与分析；

3.4小器官测量与分析；

3.5血管内中膜自动测量技术

3.6产科测量及分析

4.探头相关要求：

★4.1探头总配置：经胸三维心脏探头1把、成人心脏探头1把、儿童心脏探头1把、成人腹部探头1把、线阵探头1把.（提供配置清单）

*4.2所有相控阵探头（经胸三维心脏探头、成人心脏探头、儿童心脏探头）须提供以下类型之一：单晶体探头、纯净波探头、透镜探头、冰晶探头。

★5、提供耦合剂加热器（提供配置清单）

- 02包超高档妇产科彩色多普勒超声诊断仪采购需求

- （标“★”参数为废标项，共2条；标“*”参数为重点参数，共5条，其余非“★”和非“*”参数为一般参数）

- 一、货物需求

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 - （台） | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超高档妇产科彩色多普勒超声诊断仪 | - 2 | - 200 | - 400 |  |

- ★二、主要技术规格及配置要求：

1.1设备平台：各家须提供Nuewa A20或Voluson E20或HERA Z20等平台的机型，其他未提到机型，不得低于上述平台。

1.2所投产品具有有效的医疗器械注册证。

1.3提供的所有正式版软件（包括AI软件）须免费提供

1.4提供的所有正式版软件（包括AI软件），所有费用包含在本次投标总价内。提供承诺函，格式自拟。

1.5质保期：≥5年；须提供承诺函，承诺内容包括但不限于“中标后，可提供≥5年的厂家质保，质保期内所有软件升级到最新版，所有费用包含在本次投标总价内”，格式自拟。

1.6每台超声诊断仪提供出报告工作站1套（费用包含在本次投标总价内）

★2. 二台彩超共配置:凸阵探头2把、线阵探头2把、凸阵容积探头2把、腔内容积探头1把、腔内探头2把、相控阵探头1把；（探头要求满足A、B、C任一项即可，提供配置清单）

A：

2.1凸阵探头:单晶体材质或≥192 阵元，频率：2—5MHz

2.2线阵探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：4—10MHz

2.3凸阵容积探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：2—7MHz

2.4腔内容积探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：4—9MHz

2.5腔内探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：4—9MHz

2.6相控阵探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：1-4MHz

B：

2.1凸阵探头:单晶体材质或≥192 阵元，频率：1—7MHz

2.2线阵探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：2—14MHz

2.3凸阵容积探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：1.2—8MHz

2.4腔内容积探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：3—11MHz

2.5腔内探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：3—10MHz

2.6相控阵探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率1-5MHz

C：

2.1凸阵探头:单晶体材质或≥192 阵元，频率：1.2—6MHz

2.2线阵探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：4—12MHz

2.3凸阵容积探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：2—8MHz

2.4腔内容积探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：3—10MHz

2.5腔内探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：2—9MHz

2.6相控阵探头：单晶体材质或≥192 阵元，频率：1.5—4.5MHz

*3.成像系统：（满足A、B、C任一项即可）:

A：

3.1成像模式：具备二维灰阶成像单元、彩色多普勒单元、能量多普勒成像单元、脉冲多普勒成像单元、连续多普勒成像单元、组织多普勒成像单元、实时三维（四维）成像单元。

3.2成像平台：天琴平台构架，主机内置固态硬盘≥1TB。

3.3二维凸阵探头及线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量。

3.4声速匹配技术或者空间复合成像：可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，声束偏转线数≥11条，≥7级别可调，支持凸阵，线阵，腔内及容积探头

3.5宽景成像：支持凸阵和线阵探头。

B：

3.1成像模式：具备二维灰阶成像单元、彩色多普勒单元、能量多普勒成像单元、脉冲多普勒成像单元、连续多普勒成像单元、组织多普勒成像单元、实时三维（四维）成像单元

3.2成像平台：水晶架构平台，主机内置固态硬盘≥1TB

3.3二维凸阵探头及相控阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量，具备解剖M型3条

3.4声速匹配技术或者空间复合成像：可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，声束偏转线数≥11条，≥7级别可调，支持凸阵，线阵，腔内及容积探头。

3.5宽景成像：支持凸阵和线阵探头。

C：

3.1成像模式：具备二维灰阶成像单元、彩色多普勒单元、能量多普勒成像单元、脉冲多普勒成像单元、连续多普勒成像单元、组织多普勒成像单元、实时三维（四维）成像单元。

3.2成像平台：无极平台构架，主机内置固态硬盘≥1TB

3.3二维凸阵探头及线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量。

3.4声速匹配技术或者空间复合成像：可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，声束偏转线数≥11条，≥3级别可调。

3.5宽景成像：支持凸阵和线阵探头。

*4.血流成像（满足A、B、C任一项即可）:

A:

4.1主机具备立体血流成像技术:

4.2非多普勒原理血流成像：无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。

4.3超高细微分辨血流成像：双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，其高分辨率宽带Doppler 技术将带来对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术结合使用。

4.4二维高清血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注技术。

B：

4.1主机具备立体血流成像技术:

4.2灰阶血流：不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态

4.3超微血流成像技术（SLOW FLOW）或者锐微血流成像技术（MV-flow），支持二维及三维显示，并支持定量

4.4二维高清血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注技术。

C：

4.1主机具备立体血流成像技术:

4.2超高细微分辨血流成像：双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，其高分辨率宽带Doppler 技术将带来对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术结合使用。

4.3微血流定量分析技术，支持微血管网络进行全面的血管走形定量分析，实现量化分析微血管特征改变，包括灌注及形态双维度多指标参数。支持实现微血流任意门频谱的多位置同步分析，实现了同切面多位置及时相的微血管频谱精准量化，也可快速评价血液供应梯度变化。

4.4二维高清血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注技术。

*5.三维、四维成像（满足A、B、C任一项即可）:

A：

5.1支持灰阶三维、四维成像模式，具有虚拟光源技术，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

5.2智能无回声体积测量，用于低回声或液性暗区体积的智能测量和可视化，可用于早期胚胎发育（如卵黄囊）、胎儿脑室，膀胱，胃泡体积计算和可视化；肾盂积水、囊肿，肿瘤的随访、任意其它液性暗区等智能体积测量和监测等。

5.3自由解剖切面技术，可选择直线、曲线、折线或任意曲线成像；可用于显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、血管和狭窄程度、胎儿和新生儿颅脑、乳腺等。应用于3D/4D数据，也可用于回放的数据。

5.4内置实时四维穿刺软件包，帮助实现动态穿刺下的容积成像。

5.5容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。

B：

5.1支持灰阶三维、四维成像模式，具有虚拟光源技术，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构

5.2智能无回声体积测量，用于低回声或液性暗区体积的智能测量和可视化，可用于早期胚胎发育（如卵黄囊）、胎儿脑室，膀胱，胃泡体积计算和可视化；肾盂积水、囊肿，肿瘤的随访、任意其它液性暗区等智能体积测量和监测等。

5.3自由解剖切面技术，可选择直线、曲线、折线或任意曲线成像；可用于显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、血管和狭窄程度、胎儿和新生儿颅脑、乳腺等。应用于3D/4D数据，也可用于回放的数据。

5.4内置实时穿刺软件包支持穿刺针增强技术。

5.5容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。

C：

5.1支持灰阶三维、四维成像模式，具有虚拟光源技术，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构

5.2智能无回声体积测量，用于低回声或液性暗区体积的智能测量和可视化，可用于早期胚胎发育（如卵黄囊）、胎儿脑室，膀胱，胃泡体积计算和可视化；肾盂积水、囊肿，肿瘤的随访、任意其它液性暗区等智能体积测量和监测等

5.3自由解剖切面技术，可选择直线、样条、描迹成像；可用于显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、血管和狭窄程度、胎儿和新生儿颅脑、乳腺等。应用于3D/4D数据，也可用于回放的数据。

5.4具有四维下穿刺成像功能，实现动态穿刺下的容积成像。

5.5容积能量模式，可结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。
*6.高级应用软件或功能（满足A、B、C任一项即可）:

A：

6.1智能胎心三维导航，通过对胎儿心脏容积数据的操作，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。并可同屏显示所有切面。

6.2具备标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。

6.3具备子宫内膜肿瘤评估报告系统，帮助使用者根据子宫内膜肿瘤的超声特征进行全面评估。

6.4造影功能：支持二维及容积探头，低MI和高MI设置，腔内容积探头具有120°经阴道子宫输卵管三维超声造影，用来评价输卵管通畅性。

6.5弹性成像技术：应变式弹性成像，支持线阵探头、腔内探头和腔内容积探头。

B：

6.1智能胎心三维导航，通过对胎儿心脏容积数据的操作，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。并可同屏显示所有切面

6.2高级容积透视成像技术（水晶成像技术）：真实透视可视化，同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，准确区分解剖结构，用于胎儿骨骼系统、神经系统、气管等发育异常的辅助诊断。

6.3子宫内膜自动成像技术：容积探头二维条件下可实现一键子宫内膜自动成像技术，无需手动划线及描记。

6.4造影功能：支持二维及容积探头，低MI和高MI设置，支持静脉造影并具备在机定量分析参数12个，腔内容积探头具有120°经阴道子宫输卵管三维超声造影，用来评价输卵管通畅性。

6.5弹性成像技术：应变式弹性成像，支持线阵探头、腔内探头和腔内容积探头。

C：

6.1智能胎心三维导航，通过对胎儿心脏容积数据的操作，2步自动获取6个切面。并可同屏显示所有切面。

6.2具备标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。

6.3支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量，其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序，3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算。

6.4造影功能：支持二维及容积探头，低MI和高MI设置，腔内容积探头具有120°经阴道子宫输卵管三维超声造影，用来评价输卵管通畅性。

6.5弹性成像技术：应变式弹性成像，支持线阵探头、腔内探头和腔内容积探头。

*7.人工智能软件或功能（满足A、B、C任一项即可）:

A：

7.1智能中枢神经系统检查：人工智能（AI）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。自动识别胎儿颅脑4个标准平面，自动同时测量6组生物指标。

7.2智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，确保符合临床标准；智能产筛切面识别，自动识别≥21个推荐切面，自动注释及测量。

7.3智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度

7.4智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

7.5智能胎心率测量，自动将卡尺放置在 M 或多普勒模式图像上，自动快速获取胎儿心率

7.6智能卵泡容积成像：自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

B：

7.1容积图像智能分割技术，自动识别容积图像中的胎儿面部、躯干、四肢、脐带、胎盘、羊水等，并用不同颜色显示，颜色可根据用户需要切换。

7.2胎儿颅脑智能导航技术，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面，经丘脑冠状面、经小脑冠状面、经侧脑室冠状面、经额叶冠状面、旁矢状平面，且该9个平面可同时显示，一键自动同时测量BPD双顶径,HC头围,OFD枕额径, CM小脑延髓池, Cerebellum小脑横径,Vp侧脑室后角等。

7.3产科图像智能识别功能，二维图像中，自动识别扫描视图，自动注释，自动测量，可智能识别胎儿颅脑、胎儿面部、心肺、腹部、骨骼、胎盘、羊水等部位，自动识别切面≥34个，自动注释解剖结构≥47个，自动测量值≥15个。（视频佐证）

7.4胎儿心脏诊断自动化报告技术：自动识别胎儿心脏筛查标准切面，并在对应切面自动测量和自动注释，自动识别胎心筛查切面≥10个，自动测量、注释参数≥40个。

7.5智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

7.6智能胎心率测量，自动将卡尺放置在 M 或多普勒模式图像上，自动快速获取胎儿心率。

C：

7.1智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。自动识别胎儿颅脑4个标准平面，自动同时测量6组生物指标。

7.2支持AI脊柱切面识别，可一键自动拆分椎弓和椎体，同时支持脊髓圆椎横切面参考线自动显示，方便定位计数及减少临床漏诊（脊柱畸形）。

7.3支持AI产科切面自动识别，基于大数据及AI深度学习，实现产科切面智能识别、存储、及质控等；可识别标准切面数量≥50个；支持多元存图工作流。

7.4智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

7.5智能胎心率测量，自动将卡尺放置在 M 或多普勒模式图像上，自动快速获取胎儿心率

7.6智能卵泡容积成像：自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

8.测量和分析：

8.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度等。

8.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能。

8.3产科（包括胎儿心脏）、盆底超声、妇科超声、心脏，血管，儿科等测量与分析。

8.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。

8.5自动NT及IT测量技术。

8.6自动胎心率测量技术。

8.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积。

- ★9、配置要求（提供配置清单）

9.1触摸屏≥15英寸彩色触摸屏。

9.2 探头接口≥4个，无针式，全部激活可互换通用。

9.3 控制面板:电动调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。

9.4主机具备一体化HDMI接口（非外置转接）及≥6个USB接口。

9.5 提供耦合剂加热器。

03包超高档儿科彩色多普勒超声诊断仪采购需求

- （标“★”参数为废标项，共3条；标“*”参数为重点参数，共5条，其余非“★”和非“*”参数为一般参数）

- 一、货物需求

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 - （台） | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超高档儿科 - 彩色多普勒超声诊断仪 | - 1 | - 200 | - 200 |  |

- ★二、总体要求（商务要求）

- 1.设备平台：各家须提供Resona A20S或EPIQ Elite或LOGIQ E20或ACUSON Sequoia Silver M等平台的机型，其他未提到的机型，不得低于上述平台。

2.提供的所有正式版软件（包括AI软件），所有费用包含在本次投标总价内。提供承诺函，格式自拟。

- 3.质保期：≥5年；须提供承诺函，承诺内容包括但不限于“中标后，可提供≥5年的厂家质保，质保期内所有软件升级到最新版，所有费用包含在本次投标总价内”，格式自拟。

4.每台超声诊断仪提供出报告工作站1套（费用包含在本次投标总价内）

- 三、主机成像系统

- 1.具备高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸，可上下左右任意旋转，前后折叠。

- 2.操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸。

- 3.具有智能图像一键优化功能，一键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量。

- 4.二维灰阶成像及分析单元

- 5.M型显示及分析单元

- 6.彩色多普勒显示及分析单元

- 7.能量多普勒显示及分析单元

- 8.脉冲多普勒显示及分析单元

- 9.连续多普勒显示及分析单元

- 10.组织多普勒显示及分析单元

- 11.频谱多普勒显示及分析单元

- 12.方向性彩色多普勒能量图成像单元

- 13.具有自动彩色闪烁伪像抑制技术或斑点噪声抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像。

- 四、成像技术或功能

- *1.全聚焦成像技术：在使用二维灰阶和彩色多普勒模式下，同时支持全域聚焦模式，触摸屏实时调节。

- 2.具备全方位、多角度解剖M型技术及B型全角度心功能测量功能。

- 3.具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。

- 4.具备频谱多普勒智能优化技术，自动优化频谱为最佳图像，无需多步骤按键调节操作。

- 5.心血管及周围血管成像:

- 5.1支持血管内中膜自动测量，自动获取IMT内膜厚度值。

- 5.2血管增强技术：具备血管增强技术：有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，减少大血管及微细血管结构的血管噪声。

- 5.3仅在二维灰阶模式下(非M型状态下),左室长轴切面，任意选择收缩期和舒张期，任意位置和任意角度360°随意切换测量心功能。

- 5.4具备心肌二维斑点追踪技术：

- *5.4.1用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量室壁运动；能够评估整体和节段心肌的室壁运动，可获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数，自动评估≥16节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示。

- 5.4.2在同步性方面包括：速度同步、位移同步、应变同步、应变率同步及容积变化同步等参数.

- 5.4.3速度、位移、应变及应变率参数可以曲线和解剖M型显示。

- *6.血流成像技术（满足A、B、C任一项即可）

- A.具备超微血流成像技术，智能壁滤波器，允许较低的速度截止值，具备自适应流量探测器，保持低流量信号时，自适应抑制闪光，可以给较小、深部组织中的低流量血管进行成像。

- B.高清微血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、 肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

- C.微血流灌注成像技术，触摸屏具备单独按键，利于时间空间相干成像原理，有效识别和获取组织内微小血流信号，提高低速血流的显示能力，抑制组织运动伪像，不降低帧，并且可以在机做感兴趣区域血流的VI指数，辅助诊断。

- 7.具备实时智能图像优化技术，触摸屏和显示器上能同步实时显示不同成像风格的图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其一作为最优检查条件，减少频繁调节操作。

- 8.具备灰阶及超宽视野成像扫描技术。

- 9.超声造影功能：

- 9.1具备超声造影成像技术，主机内置低机械指数和中等机械指数两种选择模式，支持声诺维和示卓安等两种及以上造影剂，触摸屏上可直接选择，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器。

- *9.2具备实时微血管造影成像技术。

- 9.3造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、小微凸探头、腔内探头、腔内容积探头。

- 9.4双幅超声造影模式下支持穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，支持凸阵，线阵和相控阵探头。

- 10.弹性成像功能：

- 10.1具备实时应变弹性成像技术，映射模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

- 10.2具备点式剪切波成像技术，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa),支持凸阵，线阵等探头。

- 10.3具备二维剪切波弹性成像技术，具备速度、质量等多种显示模式，支持腹部、高频探头。测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)。

11.经颅超声：

- *11.1相控阵探头具备扇扩成像技术。

- 11.2经颅超声检查动图范围：45-55dB。

- 11.3在彩色多普勒模式下，通过对背景组织图像的抑制得到纯净的血流图像，突出显示颈脑血管形态、走向及血流动力学等信息，配合微血流技术可以更好地显示血管狭窄走形路径和颈动脉斑块。

- 11.4不规则体测量功能：自定义的兴趣范围内使用自动边界识别来提供面积、体积和最大直径测量值。

- 12.测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

- 12.1一般测量：距离、面积、周长等。

- 12.2妇科测量和计算，外周血管测量和计算，心脏功能测量和计算，泌尿科测量和计算。

- 12.3产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等。

- 12.4多普勒血流测量与分析。

- 12.5自动血管内中膜测量：支持自动颈动脉内膜-中层厚度测量。

- 12.6小儿髋关节测量，支持α角，α角和β角，股骨头覆盖面三种测量模式选择。

- 13.图像存储(电影)回放重现及病案管理单元

- 13.1超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。

- 13.2内置固态硬盘容量≥1TB。

- 13.3 USB接口(非扩展式)≥5个，可用于图像传输。

- 13.4图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换。

- 五、系统技术参数及要求：

- 1.系统通用功能：

- 1.1探头接口：≥4个，无针式，全部激活可互换通用。

- 1.2预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节。

- ★2.探头规格要求（提供配置清单）：

- 2.1配置探头6把，其中单晶体或纯净波或冰晶探头须≥3把。

- 2.2成人腹部探头1把，频率范围：1.0-5.0MHz。

- 2.3小儿腹部探头1把，频率范围：3.0-9.0MHz

- 2.4成人心脏探头1把，频率范围：1.5-5.0MHz,支持扇扩成像模式或成像角度≥120°。

- 2.5小儿心脏探头1把，频率范围：2.0-5.0MHz,支持扇扩成像模式或成像角度≥120°

- 2.6浅表血管探头1把，频率范围：6.0-14.0MHz。

- 2.7小微凸阵探头1把，频率范围：3.0-10.0MHz。

- 3.二维显像主要参数：

- 3.1成像速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥65帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，领速度≥45帧/秒。

- 3.2智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

- 3.3声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。

- 3.4增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节。

- 3.5接收超声信号系统动态范围≥380dB。

- 3.6高清放大：放大时信息量增加，增加感兴趣区细节显示及图像帧频。

- 3.7回放重现：灰阶图像可回放，并能进行测量和计算。

- 4.彩色多普勒：

- 4.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示。

- 4.2扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒。

- 4.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)、组织多普勒(DTI)。

- 4.4具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)。

- 4.5彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s(非噪声信号)。

- 4.6显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。

- 4.7显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°。

- 5.频谱多普勒：

- 5.1显示模式：脉冲波多普勒(PWD),连续波多普勒(CWD),高脉冲重复频率(HPRF)。

- 5.2频谱多普勒(PWD)的中心频率可选择≥2个。

- 5.3频谱多普勒取样容积范围：0.5mm—20mm多级可调。

- 5.4最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

- 5.5最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10m/s,CWD血流速度≥19m/s。

- 5.6显示控制：反转显示(上/下)、零移位、B-刷新、放大、D圹展、扩展，局放及移位。

- 5.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

- 6.超声功率输出调节

- 6.1 B/M、PWD、彩色多普勒。

- 6.2输出功率选择分别分级可调。

- ★7、提供耦合剂加热器（提供配置清单）。

- 04包超高档全身彩色多普勒超声诊断仪

- （标“★”参数为废标项，共7条；标“*”参数为重点参数，共5条，其余非“★”和非“*”参数为一般参数）

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 - （台） | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超高档全身 - 彩色多普勒超声诊断仪 | - 1 | - 200 | - 200 |
| - 2 | - 超高档全身 - 彩色多普勒超声诊断仪（核心产品） | - 1 | - 200 | - 200 |
| - 3 | - 超高档全身 - 彩色多普勒超声诊断仪 | - 1 | - 150 | - 150 |
| - 合计 |  |  |  | - 550 |

- 参数一：

- ★一、商务要求

- 1.设备平台：各家需要提供Resona A20Q或EPIQ Elite或LOGIQ E20或ARIETTA 850或ACUSON Sequoia Silver M等平台的机型，其他未提到的机型，不得低于上述平台。

- 2.所投机型主机具备有效的三类医疗器械注册证。

- 3.1须采用先进的成像平台（满足以下任一平台即可）

- （1）nSIGHT(天眼平台)

- （2）PureSymphonicArchitecture（纯谐波架构平台）

- （3）BioAcoustic(生物声学成像平台)

- （4）cSound(全息域成像平台)

3.2提供的所有正式版软件（包括AI软件），所有费用包含在本次投标总价内。提供承诺函，格式自拟。

- 质保期：≥5年；须提供承诺函，承诺内容包括但不限于“中标后，可提供≥5年的厂家质保，质保期内所有软件升级到最新版，所有费用包含在本次投标总价内”，格式自拟。

- 每台超声诊断仪提供出报告工作站1套（费用包含在本次投标总价内）

- 二、技术要求

- 5.物理规格：

- 5.1显示器：≥22英寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

- 5.2液晶触摸屏：≥10英寸。

- 5.3控制面板可升降，左右调整。

- 5.4探头接口数量：≥4个；无针式接口，可全部激活相互通用。

- 6.主机成像系统：

- 6.1全新集束精准发射技术及智能全程聚焦技术
6.2脉冲优化处理技术
6.3海量并行处理技术

- 6.4自适应增益补偿技术

- 6.5数字化二维灰阶成像及M型显像单元
6.6解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量
6.7脉冲反向谐波成像单元
6.8彩色多普勒成像技术
6.9彩色多普勒能量图技术
6.10方向性能量图技术
6.11数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)
6.12多参数自动优化成像技术，可根据检查部位和模式自动调节成像参数。

- 6.13空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头
  6.14自适应核磁像素优化技术或类似技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头

- 6.15频谱多普勒自动优化技术

- 7.高级成像技术

- 7.1血流技术：必须具备立体血流、高分辨率血流、微细血流成像（微细血流成像支持二维和三维两种模式）三种独立血流技术或类似技术。

- 7.2造影成像：支持凸阵、线阵、腔内、相控阵探头

- 7.2.1造影：支持腹部造影、浅表造影、腔内造影、心脏造影（支持低机械指数心肌和心腔造影两种模式）

- 7.2.2在同一检查条件下两种造影预设置参数：示卓安（Sonazoid)和声诺维

- 7.2.3具备TIC曲线分析，支持≥12个参数分析

- 7.2.4具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。

- 7.2.5凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒，线阵探头4cm深度，帧率≥50帧/秒

- 7.2.6造影成像可以与融合成像、定位功能结合使用

- 7.3组织特征成像功能

- 7.3.1 支持声衰减模式或具备组织弥撒定量分析或超声衍生脂肪分数

- 7.3.2 肝肾比技术或自动点式剪切波技术或类似技术

- 7.4具备实时多模态同屏成像功能，支持多种图像风格（如组织优化、噪声抑制、边界增强等）实时显示与切换，系统支持用户自定义检查预设并可一键调用，简化操作流程

- 或具有智能组织优化，智能感知正在检查的组织中实际超声信号，自动优化调整轴向及纵向增益自动优化，提高图像均匀度，智能实时优化图像的对比分辨力，快速得到最优图像

- 7.5具备声速自动校正技术，可用于改善因声速失配导致的图像失真，特别是在肥胖患者或深部组织成像时。

7.6自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像或具有斑点噪声抑制技术，增强血流边界显示，减少伪像。

7.7组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有应变等定量分析工具。

7.8融合成像：系统能够实时地在CT/MR的三维数据中自动提取出与当前实时超声扫查切面一致切面的二维CT/MR图像，并与超声实时图像精准匹配后进行对比及融合叠加显示。

或具备多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

7.9弹性成像技术

(1)能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

(2)提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

(3)具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

(4)腹部剪切波有效检查深度≥10cm。

- 7.10具备心脏负荷超声功能。

*7.11须具备以下先进的功能：（满足任一项即可）

7.11.1搭载新一代线性CMUT探头技术及eFocusing全域聚焦技术实现从浅表到深部的极致信噪比与血管壁结构显示。

7.11.2搭载cSound全息域成像引擎，配合全域连续聚焦（TCI）技术，实现全视野无焦点依赖成像。

7.11.3 搭载BioAcoustic生物声学成像平台的频谱多普勒零键优化软件功能，进入频谱多普勒模式采集波形后，系统须在冻结瞬间自动完成基线、量程、增益及包络线的智能化调整，无需操作者手动调节任何按键，即可获得标准化的频谱波形及测量结果。

7.11.4 搭载nSIGHT平台，可实现实时双平面成像，并具备解剖智能超声(AIUS)自动定量分析功能。

- 8.测量分析和报告

8.1具备全科测量软件包（包括腹部，浅表，心脏，妇科、产科、儿科等全套软件）

8.2血管内中膜自动测量技术

8.3具备小儿髋关节测量包

9.图像存储(电影)回放重显

9.1存储：主机配置≥512GB固态硬盘和≥2TB的扩展固态硬盘

9.2实时电影存储：支持实时、不间断的电影存储及多段电影存储与同屏对比回放。

- 9.3具备图像与数据管理功能。

10.探头规格：

10.1探头类型：系统须支持凸阵、线阵、相控阵、腔内探头等全部主流类型，支持电子聚焦、动态孔径及谐波成像。

10.2频率特性：具备超宽频带变频技术，中心频率可视可调。

10.3兼容性：支持B、M、ColorDoppler、PWDoppler、CWDoppler、TDI模式等。

*10.4探头数量（6把）：单晶体或冰晶或纯净波凸阵探头1把、小器官线阵探头1把、腔内探头1把、单晶体或冰晶或纯净波相控阵探头1把、双平面探头1把、经直肠360探头1把。（提供配置清单）

★11.提供耦合剂加热器（提供配置清单）。

- 参数二：

- ★一、商务要求

- 1.设备平台：各家须提供Resona A20Q或EPIQ Elite或LOGIQ E20或ARIETTA 850或ACUSON Sequoia Silver M等平台的机型，其他未提到的品牌提供同档次机型，并提供评标委员会认可的证明材料。

- 2.须采用先进的成像平台（满足以下任一平台即可）

- （1）nSIGHT(天眼平台)

- （2）PureSymphonicArchitecture（纯谐波架构平台）

- （3）BioAcoustic(生物声学成像平台)

- （4）cSound(全息域成像平台)

3.提供的所有正式版软件（包括AI软件），所有费用包含在本次投标总价内。提供承诺函，格式自拟。

- 4.质保期：≥5年；须提供承诺函，承诺内容包括但不限于“中标后，可提供≥5年的厂家质保，质保期内所有软件升级到最新版，所有费用包含在本次投标总价内”，格式自拟。

- 二、技术要求

- 5.物理规格：

- 5.1显示器：≥22英寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

- 5.2液晶触摸屏：≥10英寸。

- 5.3控制面板可升降，左右调整。

- 5.4探头接口数量：≥4个；无针式接口，可全部激活相互通用。

- 6.主机成像系统：

- 6.1全新集束精准发射技术及智能全程聚焦技术
6.2脉冲优化处理技术
6.3海量并行处理技术

- 6.4自适应增益补偿技术

- 6.5数字化二维灰阶成像及M型显像单元
6.6解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量
6.7脉冲反向谐波成像单元
6.8彩色多普勒成像技术
6.9彩色多普勒能量图技术
6.10方向性能量图技术
6.11数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)
6.12多参数自动优化成像技术，可根据检查部位和模式自动调节成像参数。

- 6.13空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头
  6.14自适应核磁像素优化技术或类似技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头

- 6.15频谱多普勒自动优化技术

- 7.高级成像技术

- 7.1血流技术：必须具备立体血流、高分辨率血流、微细血流成像（微细血流成像支持二维和三维两种模式）三种独立血流技术或类似技术。

- 7.2造影成像：支持凸阵、线阵、腔内、相控阵探头

- 7.2.1心脏造影：支持腹部造影、浅表造影、腔内造影、心脏造影（支持低机械指数心肌和心腔造影两种模式）

- 7.2.2在同一检查条件下不少于两种造影预设置参数：示卓安和声诺维等

- 7.2.3具备TIC曲线分析，支持≥12个参数分析

- 7.2.4具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。

- 7.2.5凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒，线阵探头4cm深度，帧率≥50帧/秒

- 7.2.6造影成像可以与融合成像、定位功能结合使用

- 7.3组织特征成像功能

- 7.3.1 支持声衰减模式或具备组织弥撒定量分析或超声衍生脂肪分数

- 7.3.2 肝肾比技术或自动点式剪切波技术或类似技术

- 7.4具备实时多模态同屏成像功能，支持多种图像风格（如组织优化、噪声抑制、边界增强等）实时显示与切换，系统支持用户自定义检查预设并可一键调用。或具有智能组织优化，智能感知正在检查的组织中实际超声信号，自动优化调整轴向及纵向增益自动优化，提高图像均匀度，智能实时优化图像的对比分辨力，快速得到最优图像。

- 7.5具备声速自动校正技术，可用于改善因声速失配导致的图像失真，特别是在肥胖患者或深部组织成像时。

7.6自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像或具有斑点噪声抑制技术，增强血流边界显示，减少伪像。

7.7组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有应变等定量分析工具。

*7.8融合成像：系统能够实时地在CT/MR的三维数据中自动提取出与当前实时超声扫查切面一致切面的二维CT/MR图像，并与超声实时图像精准匹配后进行对比及融合叠加显示。或具备多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

7.9弹性成像技术

(1)能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

(2)提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

(3)具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

(4)腹部剪切波有效检查深度≥10cm。

- 7.10具备心脏负荷超声功能。

*7.11须具备以下先进的功能：（满足任一项即可）

7.11.1搭载新一代线性CMUT探头技术及eFocusing全域聚焦技术实现从浅表到深部的极致信噪比与血管壁结构显示。

7.11.2搭载cSound全息域成像引擎，配合全域连续聚焦（TCI）技术，实现全视野无焦点依赖成像。

7.11.3 搭载BioAcoustic生物声学成像平台的频谱多普勒零键优化软件功能，进入频谱多普勒模式采集波形后，系统须在冻结瞬间自动完成基线、量程、增益及包络线的智能化调整，无需操作者手动调节任何按键，即可获得标准化的频谱波形及测量结果。

7.11.4 搭载nSIGHT平台，可实现实时双平面成像，并具备解剖智能超声(AIUS)自动定量分析功能。

- 8.测量分析和报告

8.1具备全科测量软件包（包括腹部，浅表，心脏，妇科、产科、儿科等全套软件）

8.2血管内中膜自动测量技术

8.3具备小儿髋关节测量包

9.图像存储(电影)回放重显

9.1存储：主机配置≥512GB固态硬盘和≥2TB的扩展固态硬盘

9.2实时电影存储：支持实时、不间断的电影存储及多段电影存储与同屏对比回放。

- 9.3具备图像与数据管理功能。

10.探头规格：

10.1探头类型：系统须支持凸阵、线阵、相控阵、腔内探头等全部主流类型，支持电子聚焦、动态孔径及谐波成像。

10.2频率特性：具备超宽频带变频技术，中心频率可视可调。

10.3兼容性：支持B、M、ColorDoppler、PWDoppler、CWDoppler、TDI模式等。

★10.4探头数量（5把）：单晶体或纯净波或冰晶凸阵探头1把、小器官线阵探头1把、超高频线阵探头1把、单晶体或纯净波或冰晶相控阵探头1把、腔内容积探头1把。（提供配置清单）

★11.提供耦合剂加热器（提供配置清单）。

- 参数三：

- ★一、商务要求

- 1.设备平台：各家须提供Resona A20Q或EPIQ Elite或LOGIQ E20或ARIETTA 850或ACUSON Sequoia Silver M等平台的机型，其他未提到的机型，不得低于上述平台。

- 2.须采用先进的成像平台（满足以下任一平台即可）

- （1）nSIGHT(天眼平台)

- （2）PureSymphonicArchitecture（纯谐波架构平台）

- （3）BioAcoustic(生物声学成像平台)

- （4）cSound(全息域成像平台)

3.提供的所有正式版软件（包括AI软件），所有费用包含在本次投标总价内。提供承诺函，格式自拟。

- 4.质保期：≥5年；须提供承诺函，承诺内容包括但不限于“中标后，可提供≥5年的厂家质保，质保期内所有软件升级到最新版，所有费用包含在本次投标总价内”，格式自拟。

二、技术要求

- 5.物理规格：

- 5.1显示器：≥22英寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

- 5.2液晶触摸屏：≥10英寸。

- 5.3控制面板可升降，左右调整。

- 5.4探头接口数量：≥4个；无针式接口，可全部激活相互通用。

- 6.主机成像系统：

- 6.1全新集束精准发射技术及智能全程聚焦技术
6.2脉冲优化处理技术
6.3海量并行处理技术

- 6.4自适应增益补偿技术

- 6.5数字化二维灰阶成像及M型显像单元
6.6解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量
6.7脉冲反向谐波成像单元
6.8彩色多普勒成像技术
6.9彩色多普勒能量图技术
6.10方向性能量图技术
6.11数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)
6.12多参数自动优化成像技术，可根据检查部位和模式自动调节成像参数。

- 6.13空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头
  6.14自适应核磁像素优化技术或类似技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头

- 6.15频谱多普勒自动优化技术

- 7.高级成像技术

- 7.1血流技术：必须具备立体血流、高分辨率血流、微细血流成像（微细血流成像支持二维和三维两种模式）三种独立血流技术或类似技术。

- 7.2组织特征成像功能

- 7.2.1 支持声衰减模式或具备组织弥撒定量分析或超声衍生脂肪分数

- 7.2.2 肝肾比技术或自动点式剪切波技术或类似技术

- 7.3具备实时多模态同屏成像功能，支持多种图像风格（如组织优化、噪声抑制、边界增强等）实时显示与切换，系统支持用户自定义检查预设并可一键调用，简化操作流程

- 或具有智能组织优化，智能感知正在检查的组织中实际超声信号，自动优化调整轴向及纵向增益自动优化，提高图像均匀度，智能实时优化图像的对比分辨力，快速得到最优图像

- 7.4具备声速自动校正技术，可用于改善因声速失配导致的图像失真，特别是在肥胖患者或深部组织成像时。

7.5自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像或具有斑点噪声抑制技术，增强血流边界显示，减少伪像。

7.6组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有应变等定量分析工具。

7.7融合成像：系统能够实时地在CT/MR的三维数据中自动提取出与当前实时超声扫查切面一致切面的二维CT/MR图像，并与超声实时图像精准匹配后进行对比及融合叠加显示。

或具备多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

7.8弹性成像技术

(1)能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

(2)提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

(3)具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

(4)腹部剪切波有效检查深度≥10cm。

- 7.9具备心脏负荷超声功能。

*7.10须具备以下先进的功能：（满足任一项即可）

7.10.1搭载新一代线性CMUT探头技术及eFocusing全域聚焦技术实现从浅表到深部的极致信噪比与血管壁结构显示。

7.10.2搭载cSound全息域成像引擎，配合全域连续聚焦（TCI）技术，实现全视野无焦点依赖成像。

7.10.3 搭载BioAcoustic生物声学成像平台的频谱多普勒零键优化软件功能，进入频谱多普勒模式采集波形后，系统须在冻结瞬间自动完成基线、量程、增益及包络线的智能化调整，无需操作者手动调节任何按键，即可获得标准化的频谱波形及测量结果。

7.10.4 搭载nSIGHT平台，可实现实时双平面成像，并具备解剖智能超声(AIUS)自动定量分析功能。

- 8.测量分析和报告

8.1具备全科测量软件包（包括腹部，浅表，心脏，妇科、产科、儿科等全套软件）

8.2血管内中膜自动测量技术

9.图像存储(电影)回放重显

9.1存储：主机配置≥512GB固态硬盘和≥2TB的扩展固态硬盘

9.2实时电影存储：支持实时、不间断的电影存储及多段电影存储与同屏对比回放。

- 9.3具备图像与数据管理功能。

10.探头规格：

10.1探头类型：系统须支持凸阵、线阵、相控阵、腔内探头等全部主流类型，支持电子聚焦、动态孔径及谐波成像。

10.2频率特性：具备超宽频带变频技术，中心频率可视可调。

10.3兼容性：支持B、M、ColorDoppler、PWDoppler、CWDoppler、DTI模式等。

★10.4探头数量（4把）：单晶体或冰晶或纯净波凸阵探头1把、小器官线阵探头1把、单晶体或冰晶或纯净波相控阵探头1把、腔内探头1把。（提供配置清单）

★11.提供耦合剂加热器（提供配置清单）。