### 一、项目需求前附表

| 项目名称 | 长江流域水生生物资源监测安徽站建设设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 65.1万元 |
| 项目概况 | 详见采购需求 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 包别划分 | 本次采购第3包 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目第3包专门面向中小企业采购，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.信誉要求：截至提交投标文件截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。 （1）被人民法院列入失信被执行人名单的； （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的； （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。 |
| 是否专门面向中小企业 | 是 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |

### 二、采购需求表（货物类）

# （一）需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPS不间断电源 | ★1.容量：6000VA/4800W 2.输入电压：110-300VAC 3.延时范围：外置电池2小时后备供电 4.输出失真度：THD<2% 5.输出电压：220VAC±1% 6.输入功率因数：＞0.99 | 1 | 工业 | / |
|  | 纯水仪 | 1.出水水质：可同时制取RO纯水和UP超纯水； 2.制水量: ≥20升/小时（水温25℃时）； 3.第一出水(RO纯水) (在线监测)电导率:≤5 µS/cm（符合国标GB/T6682-2008 三级水）。 4.第二出水(UP超纯水)(在线监测)电阻率：≥18.2MΩ.cm（符合国标GB/T6682-2008 一级水）。 5.取水流速： RO水≥1L/Min；UP水≥1.0L/Min. 6.系统开机自检RO反渗透膜自动冲洗； | 2 | 工业 | / |
|  | ▲便携式水质测定仪 | ★1.配备温度、溶解氧、pH、电导率、氧化还原电位探头，连接线缆不低于4米，主机安全防护需要达到IP67防水等级。 2.主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配备不同长度、不同参数接口的电缆 3.电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封 ★4.溶解氧（极谱法或原电池法，毫克/升） 4.1测量范围不低于：0~30 mg/L； 4.2准确度：0~20mg/L: 读数值±0.2 mg/L或2% (以较大值为准)，20~30mg/L: 读数值±6%； 5.温度测量范围不低于：0~50℃； 5.1准确度：±0.2℃； 5.2分辨率：0.1℃ 6.电导率测量范围不低于：0~200mS/cm，准确度：读数的±0.5%或0.001mS/cm, 以较大值为准；分辨率：0.001~0.1mS/cm ★8. pH测量范围不低于：0~14； 8.1准确度：±0.2； 8.2分辨率：0.01 9.氧化还原电位测量范围不低于：-1999~1999mV； 9.1准确度：±0.2 mV； 9.2分辨率：0.1mV | 2 | 工业 | / |
|  | 生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环，流入气流平均风速≥0.5m/s，下降气流平均风速≥0.3m/s；； 2. HEPA或ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径≥0.12um，过滤效率≥99.9%； 3. 前窗具有安全高度限位声光报警功能； 4.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统 ★5.移动可调支架，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1300mm。 | 2 | 工业 | / |
|  | 普通生物显微镜（1） | 1、目镜参数： 1.1 30°倾斜，铰链式三目观察头，可360度旋转 1.2 瞳距调节：50mm-75mm 1.3 大视野平场目镜不小于PL10X/18mm 2、配备平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X 3、光学校正：无限远色差校正系统物镜 4、观察方式：具备试样在透射情况下的明场观察方式 5、含拍照和显示屏，显示屏≥10英寸，有效像素不低于1600万 | 1 | 工业 | / |
|  | 普通生物显微镜（2） | - 无限远平场消色差物镜 放大倍数：4X 、10X 、40X 、100X（油）：各1只 2、三目筒目镜管1只，配备10X 目镜、16X 目镜各 1 对 3、总放大倍数：40X-1600X 4、内置式LED可调光源 5、物镜用浸油（合成油）1瓶 - 6、滤色片（蓝、黄、绿）：各 1 片 | 2 | 工业 | / |
|  | 高质量生物显微镜 | - 1.镜筒：30°倾斜，铰链式三目观察头，可360度旋转； 2.大视野平场目镜不小于PL10X/20mm； 3.无限远平场消色差物镜:4 ×、10×、40×、100×(S)Oi； 4.总放大倍率：40× ~ 1000×； - 5.载物台：内置式双层机构机械载物台，双切片设计 6.调焦机构：粗调行程≥25mm，微调精度≤2μm，带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置； 7.内置式LED可调冷光源； 9.标准配置： 9.1.生物显微镜/台； 9.2.观察镜筒/1只（在主机上）； 9.3.平场目镜 10X /对； 9.4.无穷远平场物镜 4 ×、 10×、40× (S)、 100× (S) Oil/各 1 只； 9.5.移动工作台/1只（在主机上）； 9.6.滤色片/1 片； 9.7.拍照处理终端1套（配备专业拍摄系统，I5-13500/16G DDR4/512G SSD），输出设备1台 | 3 | 工业 | / |
|  | 冰箱 | 1.总容积≥400L，冷冻室容积≥120L， 2.一级效能，额定电压220V，十字门，冷冻室冷冻能力≥5kg/12h | 4 | 工业 | / |
|  | 冰柜 | - 容积≥600L - 最低制冷≤-18℃ - 冷冻能力≥25kg/12h，额定电压220V | 4 | 工业 | / |
|  | 立式冷藏柜 | - 容积≥500L，温度范围2～8℃ - 一级效能，侧开门，风冷制冷，多层送风，均匀制冷，带万向脚轮 - 门体采用钢化玻璃门设计 - 灯光：箱内配置LED照明灯 - 配置不少于10个搁架＋2个筐篮 | 6 | 工业 | / |
|  | 分析天平1 | 1.最大称量值：≥100g； 2.可读性：0.1mg； 3.重复性：≤0.08mg； ★4.线性误差：≤0.2mg； 5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.8mg； 6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg； 7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料； 8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能。 | 1 | 工业 | / |
|  | 分析天平2 | 1.最大称量值：≥50g ★2.可读性：0.01mg 3.重复性：≤0.03mg 4.线性误差:≤0.1mg 5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.4mg 6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：30mg 7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料 8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能 | 1 | 工业 | / |
|  | 电子天平 | 1.最大称量值：≥600g；，最小称量值：≤0.2g 2.精确度：≤0.01g； 3.可充电 | 4 | 工业 | / |
|  | 紫外可见光分光光度计 | 1、仪器特点和功能 1.1配备高清智能触摸屏； 1.2 样品仓配置自动五联池架，可以适用1-10cm比色皿； ★2、仪器技术参数 2.1波长范围：190-1100nm； 2.2光谱带宽：1.8 nm； 2.3波长准确度：±0.3nm； 2.4波长重复性：≤0.2nm； 2.5光度准确度：±0.3%T（0-100%T）； 2.6光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)； 2.7杂散光：≤0.03%T； 2.8检测器：硅光二极管； 2.9光源：钨灯、氘灯； | 2 | 工业 | / |
|  | 单道移液器 | 0.1-2.5μL，1-10μL，10-100μL，20-200μL，100-100μL各一支 | 2 | 工业 | / |
|  | 高压灭菌锅 | ★1.锅盖启闭装置采用拨杆式多连杆同步伸缩结构 2.灭菌锅体采用304及以上不锈钢材质 3.数码液晶窗中文显示运行状态，灭菌结束提醒自动停机 4.具备故障自动检测判断系统 5.具备灭菌结束自动排气功能 6.灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 7.灭菌时间可调设定范围0-10h 8.具有断水保护防干烧和漏电保护系统 9.具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置 10.容积：≥75升,电源电压:220V/50Hz； 11.网篮2只 | 2 | 工业 | / |
|  | 水浴锅 | 1、双列八孔 2、内胆尺寸：600*290*120 mm 3、控温范围：RT+5-100℃ 4、温度波动度：±1℃ | 6 | 工业 | / |
|  | 成品道闸 | 1.车牌识别率：白天≥99.8%；夜间≥99.6%； 2.图像分辨率：≥720P CIF4 CIF；防护等级：≥IP66； 3.闸杆尺寸：主杆170mm*55mm*1.8厚，长度约4.5m（现场测量为准） 竖杆60mm*20mm，副杆87mm*44mm； 4.走人小门尺寸：1163-1730mm可调节 | 1 | 工业 | / |
|  | 电子显示屏 | - 1.悬挂式全彩LED屏，尺寸约为2.31米（宽）×1.30米（高）， - ★2.P3：111,100像素/平方米（点间距3mm） | 1 | 工业 | / |
|  | 监测数据库服务器 | ★1、CPU：≥10核16线程；基础主频≥2.5GHz,最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥20MB； 2、主板：全固态电容主板，B7系列芯片组或以上；主板内置PCIe插槽数量：≥3个；Debug接口≥1个； 3、接口：≥9个USBTYPE-A 3.0接口，1个TYPE-C型接口，1个串口，视频接口数量≥3，千兆自适应网卡≥1，前置智能读卡器，前置网络状态指示灯，前置硬件故障指示灯。 4、存储：≥512GB M.2固态硬盘，≥4TB机械硬盘； 5、内存：≥16GB DDR5 5600MHZ,内存条配置数量（板载内存不涉及）≥4； 6、音频接口： ≥5个； ★7、显卡：独立显卡，内存≥16G，带宽≥1 TB/s; 8、电源：额定功率不低于330W，运行电压89V-265V之间可稳定运行； 9、显示器：≥23.8英寸IPS显示器，分辨率≥1920*1080，刷新率≥120Hz，VGA+HDMI接口； | 1 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，投标人自行考虑投标风险。