## 基本需求
滁州市第一人民医院电子内镜及超声内镜系统采购项目基本需求 （项目预算：350万元）
科室需求
消化内科需求 | 实现超声内镜（EUS）技术，广泛应用于： 诊断领域：消化道黏膜下病变的性质判定、消化道早癌的分期、胆胰疾病（如胰腺占位、胰腺炎、胆管结石或占位）的精确评估、纵隔及周围淋巴结探查等。治疗领域：超声内镜引导下细针穿刺活检（EUS-FNA）、超声内镜引导下引流术（如胰腺假性囊肿、胆道引流）、腹腔神经节阻滞（CPN）等。
呼吸科需求 | 超声支气管镜（EBUS）技术，肺部结节、纵隔及肺门淋巴结肿大、胸膜疾病等病变的诊断方面，EBUS-TBNA技术是肺癌诊断和分期的重要微创方法，能显著提高诊断阳性率，减少患者创伤。
设备要求
功能要求 | 消化用镜体具备注水功能。一条肠镜钳道要求大于3.7mm方便未来开展支架置入等手术。支气管镜需2.8mm以上活检工作孔道。
拟采购项目包含的部件 | 1、“大超主机”1台（宽频设计，具备血流和弹性成像功能。配备显示屏，可与小超实现画中画功能）；2、 消化用“大超镜体”1条（凸阵扫描，用于胆胰等深部病变）；3、支气管用“大超镜体”1条（凸阵扫描，用于EBUS-TBNA）；4、“小超主机”1台；5、支气管内窥镜用超声探头2根；6、消化道内窥镜用超声探头2根（需提供2条频率不同的探头）；7、内镜主机1台（图像处理器+光源+显示屏）；8、电子检查胃镜1条；9、电子治疗胃镜1条；10、电子肠镜2条；11、检查支气管镜1条；12、治疗支气管镜1条；13、送水泵1台；14、送气泵1台；15、配套台车
备注：1、请响应公司提供多科室使用，保障设备安全的设备转移方案。 2、上述“拟采购项目包含的部件”仅为满足采购人诊疗需求的参考方案，各供应商可在满足或优于同等诊疗需求的前提下，另行提供方案。

## 调研参数表
调研产品 | 电子内镜及超声内镜系统
注册证名称（可加行）
规格型号（可加行）
注册证号（可加行）
厂家（可加行）
单位
响应报价
供应商名称及盖章
联系方式
调研要求功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页）
图像处理器
信号输出接口
高清视频信号输出分辨率
色调调节功能、调节种类
观察模式
特殊光模式
测光模式
图像增强功能（模式，档位）
3D成像技术或BLI蓝光成像技术或VIST光电复合染色技术
图像处理器主机具有内置工作站功能
电子放大功能及倍数
内置存储容量
兼容境内已注册镜体种类
伪彩成像功能
医用内窥镜冷光源
光源种类
光源平均连续使用寿命
调光方式
气泵流量等级
处理器和光源是否独立
电子上消化道内窥镜（治疗胃镜）1根
视场角
景深（mm）
头端部外径（mm)
是否具有辅助送水管道（mm)
最小器械孔道内径（mm)
插入部主软管外径（mm)
弯曲角度（上、下、左右）
镜体操作部控制按钮
电子上消化道内窥镜（检查胃镜）1根
视场角
景深（mm）
头端部外径（mm)
是否具有辅助送水管道（mm)
最小器械孔道内径（mm)
插入部主软管外径（mm)
弯曲角度（上、下、左右）
镜体操作部控制按钮
电子下消化道内窥镜（肠镜）2根
视场角
景深（mm）
头端部外径（mm)
最小器械孔道内径（mm)
插入部主软管外径（mm)
弯曲角度（上、下、左右）
镜体操作部控制按钮
全长，有效工作长度
电子支气管镜（治疗支气管镜）1根
视场角
景深（mm）
头端部外径（mm)
最小器械孔道内径（mm)
插入部主软管外径（mm)
弯曲角度（上、下、左右）
电子支气管镜（检查支气管镜）1根
视场角
景深（mm）
头端部外径（mm)
最小器械孔道内径（mm)
插入部主软管外径（mm)
弯曲角度（上、下、左右）
超声内镜用彩色多普勒超声主机系统
监视器尺寸
彩色液晶触摸屏尺寸、分辨率
主机探头接口
焦点个数
斑点噪声抑制技术
B模式
彩色多普勒
能量多普勒
频谱多普勒成像
组织谐波
弹性成像
造影成像
图像锐化成像
存储容量
兼容境内已注册镜体和探头种类
超声电子支气管镜（凸阵穿刺）1根
视野角
视野方向
景深（mm）
头端部外径（mm)
主软管外径（mm)
钳道内径（mm)
弯曲角度（上、下、左右）
工作长度/全长
扫描方法
扫描角度
扫描频率范围
超声电子上消化道内窥镜（凸阵穿刺）1条
视野角
视野方向
景深（mm）
头端部外径（mm)
插入部外径外径（mm)
主软管外径（mm)
钳道内径（mm)
弯曲角度（上、下、左右）
工作长度/全长
扫描方法
扫描角度
扫描频率范围
支持扫描模式
内窥镜用超声诊断系统1套
显示模式
扫描方式
图像保存格式
连续图像冻结帧数
图像回放
图像旋转
图像镜像调节
长度测量
面积和周长测量
图像操控方式
图像测量及标注
画中画
显示深度调节
局部放大
增益调节等级及方式
TGC区间增益段数
设备接口
探头转速
配备探头种类及个数
内置硬盘存储容量
腹部探头（单晶凸阵探头）1把
阵元数
最小频率，最大频率
整机设计使用年限
其他重点参数补充
质保期 （若部件提供的质保期不同，需要分开详细填写）
周边用户名单（至少提供3个）
周边用户采购价（至少提供3个）