## Sheet1
附件
安徽理工大学第一附属医院眼科一批设备采购项目需求清单
包号 | 设备名称 | 科室 | 数量 | 功能需求
1 | 手术显微镜 | 眼科 | 1套 | 1.采用消除色差光学系统，具有高清摄录像及高清显示屏； 2.核心高级功能包括:数字导航与3D可视化； 3.覆盖前后节所有眼科手术。
2 | 眼底照相机加造影设备 | 眼科 | 1套 | 需集成真彩眼底照相、FFA荧光素造影、ICGA吲哚菁绿造影、自发荧光(FAF)、红外成像多模态。支持超广角、免散瞳、高分辨率、实时动态造影、自动拼接、图像存储/对比/导出。具备脚踏/遥控拍摄、低光损伤、快速抓拍、多端口视频输出，兼容OCT 联动与远程会诊。
3 | 超乳玻切一体机 | 眼科 | 1台 | 设备需为前后节一体化主机，集成超声乳化、玻璃体切割、眼内照明、灌注吸引眼内激光全模块。超乳模块配备蠕动+文丘里双泵系统，支持冷超乳、脉冲爆破能量模式，具备前房动态稳压功能;兼容25G/27G微创玻切，搭载实时眼压自适应调控系统，降低视网膜牵拉损伤。主机支持术中参数一键切换，配备高清视频输出、手术数据自动存储功能，自带多组标准化手术参数模板，配套无菌一次性微创器械接口，整机运行低噪音、具备断电应急灌注保护。
4 | 超声青光眼治疗仪 | 眼科 | 1台 | 采用高强度聚焦超声(HIFU)，精准聚焦睫状突，通过减少房水生成+开放葡膜巩膜通道双重机制降眼压。具备无切口、非侵入、精准温控、计算机辅助定位、快速治疗、可重复、术后反应轻等特性。支持参数可编程、实时监控、自动记录、数据导出、多端口示教，适配原发性/继发性/难治性青光眼。
5 | 同视机 | 眼科 | 1台 | 集双眼视三级功能检测、斜视定量、视网膜对应评估、脱抑制/融合/立体视训练于一体。支持三轴联动(水平/垂直/旋转)、自动瞳距调节、海丁格刷、可编程闪烁、后像刺激、立体视锐度检测、数据存储/导出、多端口示教。适配斜视/弱视/双眼视异常，满足术前评估、术后康复、儿童训练全流程。
6 | 多功能弱视治疗系统 | 眼科 | 1套 | 集成视功能评估、双眼分视、脱抑制、精细目力、立体视、红光/后像/光栅刺激、VR/游戏化训练、数据追踪全模块。支持个性化方案定制、双眼非对称刺激、实时监测、自动报告、多端口示教、远程管理。兼容斜视术后重建、屈光不正性/形觉剥夺性弱视，具备低刺激、高依从、可量化、可重复特性。
7 | 医用超声雾化器 | 眼科 | 5台 | 专为干眼设计，将药液雾化成均匀微粒，直达眼表与睑板腺。具备恒温热敷、雾量连续可调、定时控制、低水位/过热保护、医用硅胶眼罩、可高温消毒、据记录、多端口示教。支持人工泪液/抗炎/脂质药液雾化、冷热双模式、睑板腺疏通、术后干眼护理，适配蒸发过强型、水液缺乏型干眼。
8 | 超乳手柄 | 眼科 | 2套 | 采用纵向/椭圆/扭转复合超声模式，适配微切口;钛合金轻量化、低发热、低振动，可高温高压消毒。支持双线性能量/负压联动、热集中于柄部、全规格针头兼容;具备低能量高效乳化、前房稳定、实时参数反馈、复杂白内障手术。
备注：供应商提供的设备技术参数需满足医院功能需求。